CİLT BAKIM  KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU:       CİLT BAKIM KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Cilt bakımı, vücut bakımı, epilasyon, saç ekimi ve diğer medikal estetik operasyonların yapılabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır

- Koltuğun en az 4 adet kumanda motoru olmalıdır. Kullanılan motorlar Avrupa menşeli olmalıdır.

- Kullanıcı yönüyle her türlü elektriksel güvenlik tedbirleri alınmış olmalı ve hastayla doğrudan ilişkilendirilmiş kısımlar düşük voltajla (24V) çalışmalıdır.

- Kullanıcı yönüyle her türlü elektriksel güvenlik tedbirleri alınmış olmalı ve hastayla doğrudan ilişkilendirilmiş kısımlar düşük voltajla (24V) çalışmalıdır.

- Koltuk Türkiye genelindeki şebeke geriliminde 220/380 V  50 Hz sorunsuz olarak çalışabilmeli ve şebeke gerilimindeki değişmeleri kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

- Koltuğun yüksekliği motorla ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın ana gövdesi (şase) devrilmeye karşı güvenli imal edilmiş olmalıdır,  zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır  ve metal kısımlar anti korozif kaplama yapılmış olup abs plastikler ile kapatılmalıdır.

- Koltuk sırt, oturma ve ayak olmak üzere üç ana kısımdan oluşmalıdır ve her biri ayrı ayrı motorlar ile kontrol edilmelidir. Kafa ve ayak kısımları hasta boyuna göre uzatılarak ayarlanabilmelidir.

- Koltuk pozisyonları dokunmatik el kumandası ile ayarlanmalı hastanın gerekli koltuk pozisyonlandırmaları kolayca yapılabilmelidir.

- İhtiyaç halinde koltuk maksimum 8 saniye içinde trendelenburg pozisyonuna getirilebilmeli ve bu hareketler kolay ve emniyetli bir şekilde kumanda ile yapılmalıdır.

- Koltuğun sırt ve ayak kısmı hareketleri ayrı motorlarla kumanda edilmelidir.

- Koltuğun sırt kısmı açısı yatay ile 75 derece olmalıdır. Yatayla, 13 derece trendelenburg pozisyonu verilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Koltuğun yerden yüksekliği 66 cm olmalı ve 86 cm’ ye kadar yükselebilmelidir. Yükselme hareketini eksenden açı almadan dikey yapabilmelidir.

- Koltuğun sırt uzunluğu 59 cm, oturak uzunluğu 50 cm, ayak uzunluğu 32 cm olmalıdır. Koltukta ayrıca ayak ve kafa uzatmaları bulunmalıdır. Ölçüleri kafalık uzunluğu 20cm, ayak uzatması 15 cm olmalıdır.

- Koltuğun 1 adet kafa yastığı bulunmalıdır.

- Koltuk komple yatak haline gelebilmelidir.

- Koltuğun zeminle uyumu mafsal ayakla olmalıdır.

- Koltuk leke bırakmadan silinebilen, sıvı emmeyen materyalle kaplı, rahat, ortopedik olmalı, minderleri uygun sertlikte, döşemeleri kolay temizlenebilir sıhhî özellikte, uzun oturumlarda terleme ve kaşıntıya sebep olmayacak, kolay yanmayacak özellikte suni deriden yapılmış olmalıdır.

- Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmeli ve döşeme ve plastik arasına kir vs girmesine engel olabilmelidir.

- Koltuğun her iki yanında, gövdeye göre daha ince ancak aynı özellikte materyalle kaplı yastıkları olan kol desteği olmalı, kol destekleri yukarı aşağı hareket etmelidir.

- Koltuğun temizliği kolaylıkla ve her zaman bulunabilecek dezenfektan maddelerle yapılabilmeli, hastalar arası enfeksiyon bulaştırma riski taşımamalıdır.

- Gerekli durumlarda koltuğun motor dahil tüm parçaları kolaylıkla değiştirilebilecek, bakım ve servisi kolayca yapılabilecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.

- Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.

- Şartname