KONU:     Jinekolojik Muayene Masası Teknik Şartnamesi

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- .Masa jinekolojik müdahale ve muayene kullanımına uygun olarak dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.Aynı zamanda Üroloji ve Ufak Cerrahi operasyonlar da kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

- Masanın yüksekliği motorla ayarlanabilir olmalıdır.

- Koltuk Türkiye genelindeki şebeke geriliminde 220/380 V  50 Hz sorunsuz olarak çalışabilmeli ve şebeke gerilimindeki değişmeleri kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

- Hasta ve kullanıcı yönüyle her türlü elektriksel güvenlik tedbirleri alınmış olmalı ve hastayla doğrudan ilişkilendirilmiş kısımlar  düşük voltajla (24V) çalışmalıdır.

- Masanın hareketleri elektronik el kumandası ile kumanda edilmelidir.Kullanımı kolay olmalıdır.

- Cihazın ana gövdesi (şase) devrilmeye karşı güvenli imal edilmiş olmalıdır ve metal kısımlar antikorozif kaplama yapılmış olup abs plastikler ile kaplanmalıdır.

- Masa sırt, oturma ve ayak olmak üzere üç kısımdan oluşmalıdır

- Masanın yükseklik, sırt ve trendelenburg hareketleri birbirinden bağımsız motor ile hareket etmeli ayak kısmı sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır. Bu sayede istendiği taktirde ultrason amaçlıda kullanılabilmelidir.

- Oturma kısmının sağında ve solunda paslanmaz malzemeden yapılmış, aksesuar parçalarının takılabileceği bölüm olmalıdır, bu parçaların üzerine takılan gene paslanmaz çelikten imal edilmiş olan burçlar sayesinde kenara takılan aksesuarlar aşağı – yukarı, sağa – sola ve dereceli olarak 3 boyutlu hareket edebilir ve istenilen noktada sabitlenebilir olmalıdır.

- Masanın sırt kısmı açısı motorlu olarak sağlanmalıdır.

- Toplam 3 motor ve kullanılan motorlar Avrupa menşeili olmalı uzak doğu menşeili olmamalıdır.

- Masanın sırt kısmı açısı yatay ile 78 derece olmalıdır. Yatayla, 13 derece trendelenburgve 4 derece ters trandelenburgpozisyonu verilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Masa trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini yaparken atık koyma kabı sabit kalmalı ve kabdaki sıvının dökülebilmesi engellenmelidir.

- Masanın yerden yüksekliği 61 cm olmalı ve 81 cm’ ye kadar yükselmelidir.

- Masanın ağırlığı en fazla 115 kg olmalıdır.

- Masanın sırt uzunluğu 59 cm,oturak uzunluğu 40 cm ve sökülüp takılabilen ayak uzatması uzunluğu 63 cm olmalıdır.

- Masanın sırt kısmının arkasında rulo kağıttakma aparatı bulunabilmeli ve rulo kağıt bittiğinde kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.

- Masanın döşeme aksamı kolaylıkla silinebilir özellikte olmalı ve kolay bulunabilen dezenfektan maddelerle silinebilir olmalıdır.

- Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmeli ve döşeme ve plastik arasına kir vs girmesine engel olabilmelidir.

- Masanın zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır.

- Masada paslanmaz atık koyma kabı bulunmalıdır. Atık koyma kabı en az 3 litre olmalıdır.

- Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.

- Şartname