ELEKTRİKLİ PROKTOLOJİ MASASI

1.KONU:      ELEKTRİKLİ PROKTOLOJİ MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Masa proktoloji,muayene ve ufak cerrahi operasyonların yapılabileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Koltuğun en az 4 adet DC motoru  ve elektronik el kumandası ile hareket özelliğine sahip olmalıdır.

- Hasta ve kullanıcı yönüyle her türlü elektriksel güvenlik tedbirleri alınmış olmalı ve hastayla doğrudan ilişkilendirilmiş kısımlar  düşük voltajla (24V) çalışmalıdır.

- Koltuk Türkiye genelindeki şebeke geriliminde 220/380 V  50 Hz sorunsuz olarak çalışabilmeli ve şebeke gerilimindeki değişmeleri kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

- Koltuğun yükseklik, sırt, ayak ve trendelenburg hareketleri bir birinden bağımsız  motorlarla ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın ana gövdesi (şase) devrilmeye karşı güvenli imal edilmiş olmalıdır,  zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır  ve metal kısımlar anti korozif kaplama yapılmış olup abs plastikler ile kapatılmalıdır.

- Koltuk sırt, oturma ve ayak olmak üzere üç ana kısımdan oluşmalıdır ve her   biri ayrı ayrı hareket ettirilebilmelidir.

- Koltuk pozisyonları  dokunmatik el  kumandası ile ayarlanmalı hastanın gerekli koltuk pozisyonlandırmaları kolayca yapılabilmelidir.

- Diz desteği yukarı aşağı hareket edebilmelidir. Diz desteğinin sıkma kolu masanın her iki yanından sıkılabilecek düzeneğe sahip olmalı ve istendiği taktirde rahatça masadan çıkarılabilmelidir.

- İhtiyaç halinde koltuk çok kısa sürede trendelenburg pozisyonuna  getirilebilmelidir. Bu  hareketler kolay ve emniyetli bir şekilde en fazla 8 saniye içinde  kumanda ile yapılmalıdır.

- Yatayla, 20 derece trendelenburg pozisyonu verilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Koltuğun yerden yüksekliği 62 cm olmalı ve 82 cm’ye kadar yükselebilmelidir.

- Masanın eni 65 cm olup aynı zamanda endoskopik müdahale içinde uygun olmalıdır.

- Koltuğun sırt uzunluğu 52 cm sırt uzatma parçası 22, oturak uzunluğu 41 cm,basamak uzunluğu 20  cm olmalıdır.

- Koltuk komple yatak haline gelebilmelidir.Toplam yatak uzunluğu 178 cm ye kadar uzayabilmelidir.

- Koltuğun her iki yanında aksesuarların rahat hareket ettirilebilmesi için paslanmaz çelikten kızaklar bulunmalıdır.Bu  parçaların üzerine takılan gene paslanmaz çelikten imal edilmiş olan burçlar sayesinde kenara takılan aksesuarlar aşağı – yukarı, sağa – sola ve dereceli olarak 3 boyutlu hareket edebilir ve istenilen noktada sabitlenebilir olmalıdır.

- Masa ile birlikte opsiyonel olarak kan alma kolları, ıkınma kolları ve jinekolojik diz destekleri verilebilmelidir.

- Koltuk leke bırakmadan silinebilen, sıvı emmeyen materyalle kaplı, rahat,ortopedik olmalı,minderleri uygun sertlikte,döşemeleri kolay temizlenebilir hijyenik özellikte,uzun oturumlarda terleme ve kaşıntıya sebep olmayacak,kolay yanmayacak özellikte suni deriden yapılmış olmalıdır.

- Koltuğun temizliği kolaylıkla ve her zaman bulunabilecek dezenfaktan maddelerle yapılabilmeli,hastalar arası enfeksiyon bulaştırma riski taşımamalıdır.

- Gerekli durumlarda koltuğun motor dahil tüm parçaları kolaylıkla değiştirilebilecek, bakım ve servisi kolayca yapılabilecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.

- Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.